Nr sprawy: FZ-1/4628/KB/16					                 Katowice, 22/11/2016 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę MINERALIZATORA mikrofalowego

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w innej walucie,

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- Okres gwarancji, w tym gwarancja dostępu części zamiennych

- Miejsce realizacji serwisu gwarancyjnego

- Warunki płatności.

- Warunki instruktażu.

- Specyfikację wszystkich elementów rotora

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Parametry Specyfikacja techniczna - mineralizator mikrofalowy

- Mineralizacja próbek w naczyniach zamkniętych ciśnieniowych.

- Układ dwóch magnetronów dający całkowitą moc mikrofalową min. 1900 Wat.

- Emisja energii mikrofalowej niepulsacyjna w całym zakresie, nie tylko w kilku wybranych wartościach mocy.

- Ciśnienie robocze w trakcie mineralizacji min. 60 atm., temperatura pracy min. 260oC.

- Kontrola temperatury wewnątrz naczynia referencyjnego od temperatury pokojowej do min. 300°C za pomocą czujnika, umieszczonego wewnątrz naczynia, umożliwiającego mineralizację w kwasie fluorowodorowym i wodzie królewskiej oraz bezkontaktowy czujnik podczerwieni do kontroli temperatury wszystkich naczyń w rotorze od temperatury pokojowej do min. 300°C. Wyświetlanie indywidualnych profili temperatury zewnętrznej i wewnętrznej wszystkich naczyń w rotorze.

- Możliwość programowania szybkości narostu temperatury podczas mineralizacji.

- Możliwość regulacji szybkości narostu ciśnienia podczas mineralizacji.

- Czujnik ciśnienia we wszystkich naczyniach, monitorujący wszystkie naczynia jednocześnie.

- Sterowanie za pomocą dedykowanego systemu kontrolnego z ekranem dotykowym z możliwością programowania parametrów procesu oraz graficznego podglądu aktualnych parametrów przebiegu procesu z polskim programem sterującym.

- Dynamiczny, automatyczny dobór mocy w celu śledzenia zadanego profilu temperatury.

- W zestawie dwa rotory (rotor min. 8 max. 15 pozycyjny) z kompletem wszystkich elementów wyposażenia rotora niezbędnych do przeprowadzanie mineralizacji (nie dopuszcza się dostarczenia jedynie zestawów materiałów eksploatacyjnych).

- Możliwość zdalnego podglądu przebiegu procesu na ekranie komputera oraz innego urządzenia mobilnego takiego jak tablet czy „smartfon”.

- Komora w całości wykonana ze stali kwasoodpornej i zabezpieczona przed agresywnymi czynnikami kilkoma warstwami PTFE.

- Komora wyposażona w mechaniczny, obrotowy dyfuzor, ze stali kwasoodpornej, zapewniający homogeniczną dystrybucję mikrofal.

- Drzwi komory zawieszone na sprężynach w celu ochrony przed nagłym wzrostem ciśnienia w komorze.

- Drzwi z wbudowanym zamkiem uniemożliwiającym otwarcie komory w trakcie trwania procesu.

- Wbudowany system wyciągowy o dużym przepływie, odporny na działanie kwasów.

- Automatyczne odcięcie emisji mikrofal w momencie otwarcia systemu.

- Zabezpieczenie przed skutkami nagłego wzrostu ciśnienia w komorze pieca.

- Zabezpieczenie przed wyciekiem mikrofal.

- Każde naczynie mineralizacyjne indywidualnie testowane i dostarczane z certyfikatem testu wytrzymałości ciśnienia.

- Min. trzy dozowniki do dozowania kwasów mineralizacyjnych.

- Zestaw do filtracji z pompą próżniową.

Zestaw do filtracji wielokrotnego użytku z nasadką filtracyjną i odbieralnikiem z twardego polisulfonu (PSF), bez membrany, poj. nasadki min.500 ml, poj. odbieralnika min.1000 ml do filtrów membranowych o średnicy od 47 do 50 mm

Pompa próżniowa: próżnia min. 13 mbar, przepływ 26 l/min.

- Zewnętrzne mikroprocesorowe urządzenie sterujące z możliwością wydruków wyników / parametrów mineralizacji spełniające wymagania producenta mineralizatora ale nie gorsze niż

- procesor 4-rdzeniowy, 8-wątkowy o częstotliwości zegara min 4000 MHz o litografii max. 22 nm, 8 MB Cache, max. moc wydzielana 90W

- RAM 8 GB

- HDD 2TB +1TB SSD SATA

- nagrywarka BR-RW

- karta Gigabit Ethernet do dyspozycji użytkownika

- klawiatura USB pełnowymiarowa

- mysz laserowa bezprzewodowa

- system operacyjny Windows 10 PRO

- monitor LCD 27” (matryca *IPS, *PVA) 16:10

- wielofunkcyjne urządzenie laserowe drukująco-skanujące

- złącza USB 3,0  2 x do dyspozycji użytkownika

- karta graficzna o częstotliwości rdzenia min. 1770 MHz, 8 GB pamięci GDDR5 o częstotliwości min. 8100 MHz z szyną pamięci 256 bit

- Waga analityczna (zakres ważenie: do 220 g; działka odczytowa: d=0,1 mg; powtarzalność: 0,1 mg; liniowość: 0,2 mg; adjustacja wewnętrzna; świadectwo wzorcowania wykonane przez producenta wagi mającego akredytację na wykonanie takiej usługi zgodne z PN-EN ISO 17025).

- Stół laboratoryjny o wymiarach 140 x 75 cm z blatem ceramicznym wzmocniony o konstrukcji wytrzymującej obciążenia dwóch mineralizatorów (szczegóły konstrukcyjne oraz kolorystyczne stołu do ustalenia z dostawcą).

Wymagania dodatkowe

- Szkolenie aplikacyjno – użytkowe, 1 dzień szkolenia po zainstalowaniu, 1 dzień po ok. 2-3 miesiącach pracy urządzenia.

- Zestawy elementów zamiennych i materiałów zużywalnych według specyfikacji Oferenta, w ilości wymaganej na 2 lata pracy, ok. 3000 mineralizacji rocznie.

- Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji wydrukowanej.

- Zestaw aplikacji w języku polskim.

- Dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych min. 7 lat.

- Precyzyjny opis wszystkich zaoferowanych elementów wyposażenia rotora.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 30/11/2016 r. drogą elektroniczną, faxem lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: kbula@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Krystyna Bula	 - tel. (32) 259 25 11- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: kbula@gig.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Nr sprawy: FZ-1/4628/KB/16					                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta na dostawę mineralizatora mikrofalowego

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, typ, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …… | Wartość ogółem netto w …… | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w ….. | Wartość ogółem brutto w …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………

- Okres gwarancji: ……………………………………

- Warunki płatności: ………………………………….

- Miejsce realizacji serwisu gwarancyjnego………………………….

- Warunki instruktażu……………………………………………….

- Dostępność części zamiennych………………………….

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis