Nr sprawy: FZ-1/4723/SK/17/BCR					        Katowice, 23.03.2017 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę urządzeń laboratoryjnych:

Część I – Piec muflowy

Część II – Wirówka

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego)

-    Stawkę i wartość podatku VAT,

-    Nr i/lub nazwę części, na którą oferta jest składana,

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- Okres gwarancji,

- Warunki płatności.

Wstępną ofertę można złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

CZĘŚĆ I – PIEC MUFLOWY

- Piec laboratoryjny z dwuścienną obudową pieca ze stali nierdzewnej o strukturze lnu, utrzymującą niskie temperatury ścian zewnętrznych. Izolacja zewnętrzna pieca musi być wykonana 
z utwardzanego próżniowo materiału włókowego. Piec musi nagrzewać się do 8000C w ciągu 30 minut.

- Piec musi posiadać drzwi uchylne, które mogą służyć jako półka. W drzwiczkach pieca musi znajdować się regulowany otwór wlotowy powietrza.

- Elementy grzewcze muszą być wykonane z druta grzewczego,  umieszczonego w płytkach ceramicznych, stanowiących ochronę przed uszkodzeniem mechanicznym i ułatwiających wymianę pod naprawę.

- Na tylnej  ścianie pieca musi znajdować się ujście oparów, do którego musi być zamocowany wyciąg kominowy z wentylatorem, odprowadzający opary na zewnątrz.

- Piec musi posiadać zintegrowany sterownik, umieszczony w obudowie pieca. Sterownik musi pokazywać na wyświetlaczu temperaturę wewnątrz komory oraz dawać możliwość zapisania 5 programów użytkowania w 4 segmentach. Sterownik musi umożliwiać programowanie trybu pracy pieca w krokach co 1oC lub co 1 minuta. Piec musi być wyposażony w licznik godzin pracy oraz licznik zużycia prądu.

- Wymiary komory roboczej pieca (wymiary wewnętrzne): 230x240x170 (szer. x głęb. x wys.)

- Temperatura maksymalna jaką może osiągnąć piec wynosi 1100o C.

- Minimalna moc pieca: 3,0 kW.

CZĘŚĆ II – WIRÓWKA

Wirówka laboratoryjna do umieszczenia na stole laboratoryjnym, do użytku ogólnego. Wirówka  musi posiadać:

- możliwość programowania charakterystyki rozpędzania lub hamowania,

- możliwość zmiany zadanych parametrów pracy podczas wirowania,

- ręczne ustawianie promienia wirowania, regulację obrotów z automatyczną korektą parametru RCF, w zależności od użytego typu wirnika,

- automatyczną identyfikację wirnika, automatyczne zamykanie pokrywy,

- możliwość automatycznej korekty prędkości maksymalnej, w zależności od zaprogramowanej gęstości próbek.

Komora wirówki musi być wykonana ze stali nierdzewnej, wirówka musi posiadać wyświetlacz LCD, pokazujący parametry bieżącej pracy wirówki, sygnalizować niewyważenia w czasie pracy oraz blokadę startu przy otwartej pokrywie komory wirowania.

Wraz z wirówką należy dostarczyć konieczne wyposażenie:

- wirnik horyzontalny, umożliwiający jednoczesne wirowanie 4 pojemników o objętości 200 ml,

- pojemniki do wirowania o objętości 200 ml, wymiary 56,5 mm x 100 mm, sztuk 4,

- pojemniki do wirowania 2 x 50 ml na probówki Falcon, wymiary 30×120 mm, sztuk  4,

- wkładki redukcyjne na naczynka wirówkowe okrągłodenne o objętości 100 ml, wymiary wkładki 46 mm x 103,7, sztuk 4.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 28/03/2017r. drogą elektroniczną, faxem lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 - tel. (32) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Nr sprawy: FZ-1/4723/SK/17/BCR				                 	Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę: ………………………………

/należy podać nr i/lub nazwę części/

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, typ/model, szczegółowy opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość ogółem netto w PLN | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w PLN | Wartość ogółem brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………

- Okres gwarancji: ……………………………………

- Warunki płatności: ………………………………….

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                            Podpis