Nr sprawy: FZ-1/4603/SK/16					                 Katowice, 17/11/2016 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę wirówki i konduktometru

Należy podać:

-	Cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu 
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT,

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,

- Okres gwarancji,

- Warunki płatności.

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wirówka Laboratoryjna do umieszczenia na stole laboratoryjnym, do użytku ogólnego. Wirówka  musi posiadać funkcję chłodzenia z możliwością osiągnięcia temperatury do 4oC dla maksymalnej prędkości, niezależnie od stosowanego wirnika. Wirówka z opcją chłodzenia musi posiadać następujące tryby pracy: 1) rozpoczęcie pracy po osiągnięciu zadanej temperatury 2) wstępne schłodzenie z jednoczesnym wirowaniem lub w razie potrzeby wstępne chłodzenie bez opcji wirowania   3) schładzanie próbek do określonej temperatury po zakończeniu wirowania. Funkcja chłodzenia  musi posiadać możliwość precyzyjnej kontroli temperatury oraz stabilne utrzymanie zadanej temperatury w czasie pracy wirówki.

Dodatkowo wirówka  musi posiadać:

- możliwość programowania charakterystyki rozpędzania lub hamowania,

- możliwość zmiany zadanych parametrów pracy podczas wirowania,

- ręczne ustawianie promienia wirowania, regulację obrotów z automatyczną korektą parametru RCF, w zależności od użytego typu wirnika,

- automatyczną identyfikację wirnika, automatyczne zamykanie pokrywy

- możliwość automatycznej korekty prędkości maksymalnej , w zależności od zaprogramowanej gęstości próbek

Komora wirówki musi być wykonana ze stali nierdzewnej, wirówka musi posiadać wyświetlacz LCD, pokazujący parametry bieżącej pracy wirówki, sygnalizować niewyważenia w czasie pracy oraz blokadę startu przy otwartej pokrywie komory wirowania.

Wraz z wirówką należy dostarczyć konieczne wyposażenie:

- wirnik horyzontalny, umożliwiający jednoczesne wirowanie 4 pojemników o objętości 250 ml,

- pojemniki do wirowania o objętości 250 ml, wymiary 62 mm x 107 mm, sztuk 8,

- wkładki redukcyjne na naczynka wirówkowe okrągłodenne o objętości 100 ml, wymiary wkładki 46 mm x 100 mm oraz wkładki redukcyjne na probówki okrągłodenne o objętości 50 ml, sztuk 8.

Konduktometr przeznaczony do pomiaru przewodności w laboratorium, w pełnym zakresie pomiarowym ( 0 – 1999,9 mS/cm) dla wód o bardzo niskiej przewodności elektrolitycznej oraz dla solanek. Przyrząd musi być zasilany zasilaczem 12 V, posiadać wyświetlacz, z możliwością regulacji natężenia jaskrawości, mierzyć przewodność właściwą, rezystancję, zasolenie oraz temperaturę.

Dodatkowe wymagania jakie musi spełniać przyrząd:

- co najmniej 6 podzakresów pomiarowych przełączanych automatycznie, w zależności od przewodnictwa,

- możliwość kalibracji przyrządu poprzez wprowadzenie wartości stałej K z zakresie 0,01 – 19,999 cm-1 lub w odpowiednim roztworze wzorcowym,

- musi współpracować z czujnikami przewodności posiadającymi platynowe elektrody,

- pamięć stałych K dla trzech czujników konduktometrycznych obsługujących cały zakres pomiarowy

- automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury,

- możliwość zmiany wartości temperatury odniesienia

- szeroki zakres współczynnika α w zależności od rodzaju badanej cieczy,

- możliwość określenia TDS (suchej pozostałości)

- pamięć wyników pomiarów zbieranych, bądź to pojedynczo, bądź w seriach (do 4000 wyników),

- funkcja pamięci oraz przypomnienia o terminie następnej kalibracji

- możliwość wykorzystania nieliniowej kompensacji temperatury w przypadku pomiaru cieczy o niskiej wartości przewodności

Wraz z konduktometrem musi być dostarczone:

- Czujnik konduktometryczny zanurzeniowy, o zakresie pomiarowy 0 -500 mS/cm, składający się z metalowych, elektrod (z możliwością łatwego ich czyszczenia), do pomiaru przewodności wód słodkich, o znacznym stopniu zasolenia, ścieków, cieczy zanieczyszczonych osadami

- Zestaw 3 wzorców do kalibracji konduktometrów o objętości 250 ml, i przewodności: 147 uS/cm; 1,41mS/cm; 12,90 mS/cm.

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 23/11/2016 r. drogą elektroniczną, faxem lub 
w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

fax: 32 259 22 05

adres e-mail: skolinska@gig.katowice.pl

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska	 - tel. (32) 259 25 55- fax: (032) 259 22 05 - e-mail: skolinska@gig.katowice.pl

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Nr sprawy: FZ-1/4603/SK/16					                 		Załącznik nr 1

Wstępna oferta  na dostawę wirówki i konduktometru

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Nr faksu: ………………………………………..

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia, producent, typ, opis techniczny | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. netto w …… | Wartość ogółem netto w …… | Stawka (%) podatku VAT | Kwota podatku VAT w ….. | Wartość ogółem brutto w …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RAZEM : |  |  |  |  |

-    Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia: ……………………………………

- Okres gwarancji: ……………………………………

- Warunki płatności: ………………………………….

.............................................................				.............................................................

Miejscowość, data 					                                                 Podpis